#### Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri

EndNote'a AktarZotero'ya AktarMendeley'e AktarBibtex

MN Kardiyoloji

Yıl: 2001Cilt: 8Sayı: 5ISSN: 1300-4778Sayfa Aralığı: 374 - 376Metin Dili:Türkçe

0 0

- Türkçe

##### Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri

Öz:Cep telefonlarının (CT) pacemaker (PM) fonksiyonları üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini araştırmak, ayrıca bu etkileşimde hangi türlerin etkili olduğunu ortaya koymaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu amaçla PM implantasyonu yapılmış 644 hasta üzerinde çalışıldı (518 VVI, 84 DDD, 30 AAA, 12 VDD). Çalışmanın birinci basamağında PM cebine göre 50 cm uzakta konumlandırılmış iki CT arasında temas sağlandı, çaldırıldı, konuşuldu ve CT kapatıldı (her ma 20 saniye sürdü). Daha sonra CT'ler 20 cm'lik mesafeye getirilerek aynı işlemler yapıldı. Son aşamada CT'lerden biri 20cm'lik mesafede bırakılırken diğer CT'nin anteni PM cebi ile temas ettirildi ve aynı işlemler yapıldı. İkinci basamakta 587 PM'li hastanın (503 VVI, 62 DDD, 22 AAI) ' sensing polaritesi unipolara çevrildi, sensitivitesi en üst düzeye çıkarıldı ve aynı işlemler tekrarlandı. Birinci basamakta 20 cm 'lik mesafede CT çaldırılırken altı VVI PM'li hastada, temas esnasında ise iki VVI PM'li hastada PM'nin asenkron moda geçtiği görüldü (toplam PM hastalarının %1,24 'ü, VVI PM'li hastaların %1,54'ü). İkinci basamakta 20cm'lik mesafede konuşma esnasında 11 VVI PM'li hastada PM'nin asenkron moda geçtiği görüldü. Temas esnasında ise CT çaldırılırken 11 VVI PM'li hastada PM'nin asenkron moda geçtiği, üç VVI PM'li hastada PM'nin inhibe olduğu saptandı (toplam P M hastalarının %4,25'i, VVI PM'li hastaların %4,97'si). SONUÇ: CT'ler tarafından oluşturulan elektromanyetik alanın PM fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. PM'nin etkilenme riski unipolar ve yüksek sensitivite değerlerinde ve CT, PM cebine 20 cm 'den yakın olduğunda daha fazladır

Anahtar Kelimeler:

Konu Alanı:

Belge Türü:DergiMakale Türü:DiğerErişim Formatı:Erişime Açık

0122002MakaleProje1 Atıf

- Kaynakça

- Yayının Atıfları

- Kaynak Göster

| APA | (2001). Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri. MN Kardiyoloji, 8(5), 374 - 376. |
| --- | --- |
| Chicago | Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri. MN Kardiyoloji 8, no.5(2001): 374 - 376. |
| MLA | Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri. MN Kardiyoloji, vol.8, no.5, 2001, ss.374 - 376. |
| AMA | Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri. MN Kardiyoloji. 2001; 8(5): 374 - 376. |
| Vancouver | Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri. MN Kardiyoloji. 2001; 8(5): 374 - 376. |
| IEEE | "Cep telefonlarının kalıcı pacemaker fonksiyonları üzerine etkileri." MN Kardiyoloji, 8, ss.374 - 376, 2001. |